Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky

Bioanalyzér

| Bioanalyzér |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Doplniť názov a typ ponúkaného zariadenia |  |  |  |
| Parametre stroja | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Doplňte hodnoty ponúkaného zariadenia: |

| Hlavné technické parametre | Typ senzora | ISM (al. ekvivalent) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktuálny výkon | min. 2 x max. 0/4 - 20 | mA |  |
|  | Digitálne vstupy | 1 | ks |  |
|  | Schválenia a osvedčenia | UL (USA a Kanada) (alebo ekvivalent) Súlad s CE (alebo ekvivalent) |  |  |
|  | Káblový režim | min. 4 - vodičový |  |  |
|  | Zdroj | min. 100 – 240 alebo min. 20 – 30 | V AC V DC |  |
|  | Kontakty relé | min. 4 | ks |  |
|  | Dĺžka kábla analyzéru min. 15m |  |  |  |
|  | Počet kanálov | min. 1 | ks |  |
|  | Materiál krytu | Polykarbonát (alebo ekvivalent) |  |  |
|  | Stupeň ochrany | IP65 (alebo ekvivalent) |  |  |
|  | Odolnosť proti vlhkosti, min. 90% |  |  |  |
|  | Rozmer | min. ½ | DIN |  |
| Primárne médium/ využitie | Ostatné spracovanie vody |  |  |  |
|  | Iné priemyselné procesy |  |  |  |
| Online senzor s reguláciou prietoku | Rozsah merania (koncentrácia) | min. 0,05 - 1000 | ppbC |  |
|  | Doba odozvy | max. 60 | s |  |
|  | Limit detekcie | min. 0,025 | ppbC |  |
|  | Rozlíšenie | min. 0,001 | ppbC |  |
|  | Rozsah tlaku | Min. 0,3 Max. 6,9 | bar bar |  |
|  | (Teplotný) Prevádzkový rozsah | od 0 – 100 | °C |  |
|  | Teplotný snímač |  |  |  |
|  | Dĺžka merania | kontinuálna |  |  |
|  | Online, princíp merania - kontinuálny proces |  |  |  |
|  | Materiál krytu | Polykarbonát (alebo ekvivalent) |  |  |
|  | Presnosť hodnoty vodivosti | max. ± 2 0,02 - 20 | % µS/cm |  |
|  | Presnosť cell-konštanty | max. ± 2 | % |  |
|  | Detekčný limit | min. 0,025 | ppbC |  |
|  | Prietok | min. ≥ 20 | mL/min. |  |
|  | Rozlíšenie | min. 0,001 | ppbC (µgC/L) |  |
|  | Presnosť merania teploty | min. ± 0,25 | °C |  |
|  | Rozsah merania | od 0,05 - 1000 | ppbC (µgC/L) |  |
|  | Údržba – životnosť UV lampy min. 4 500h |  |  |  |